梯度PCR仪招标参数

- 货物名称：梯度PCR仪

- 适用范围：满足多种扩增需求

- 使用环境：

- 环境温度：10-30℃

- 相对湿度：10-85%

- 电源：交流电压85-264V，频率47-63Hz，电源线为单相三线

- 其他：建议仪器与墙壁或其他仪器间隔10 cm

- 技术指标

- ★样本容量：96×0.2ml（兼容无裙边、半裙边、全裙边）

- 温度设置范围：0-105℃

- ★最大升降温速率：5℃/s

- 温度均匀性：≤±0.2℃

- 温度准确性：≤±0.1℃

- 温度显示分辨率：0.1℃

- ★温度控制方式：Block/Tube（模拟管温控模式和模块温控模式）

- 变温速率可调：0.1-5℃/s

- 梯度温度范围：30-105℃

- 梯度设置范围：1-42℃

- ★梯度分布：从左到右12列梯度

- 热盖温度范围：30-115℃

- 程序：可存储20000+程序（USB FLASH）；内置12个标准预设程序文件模板，快速编辑文件；程序最大步骤可设置30个；程序最大循环数可设置200个

- 时间递增/递减：1-600 sec

- 温度递增/递减：0.1-10.0℃

- 4℃保温：无限长Forever

- 操作界面：10.1 inch全彩电容触摸屏，1024×600 pels；中文/英文语言设置

- 通讯接口：USB 2.0，WiFi

- 噪音：低，≤50dB

- ★实时监测：显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程，手机app远程实时监控；具有邮件提醒功能，实验程序结束发送邮件提醒

- 产品尺寸：385×270×255mm

- 产品净重：10kg

- 输入电源：100-240 VAC，50/60Hz，750W

- 其他功能：掉点数据保护；程序暂停功能；联机功能

- 配置

梯度PCR仪1台

电源线1根

备用保险管2支

5mm热盖硅胶垫

触摸笔1个

触摸笔卡扣1个

支撑框1个

- 售后服务与培训

梯度PCR仪的保修期为2年，在保修期内，若用户在正常使用情况下发生机器故障，公司提供免费的维修售后服务。以下情况即使在保修期概不提供免费维修、换货、退货：

- 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏；

- 恶劣条件（油烟、灰尘、受潮、长期阳光直射等）下使用，或未按本使用说明书的要求使用、维护而造成的故障或损坏；

- 由于人为原因导致跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障或损坏。

- 验收与交货地点

用户指定地点

- 交货期

合同签约后30天内

- 订货数量：1台